附件

采购需求

（1）采购项目清单及技术参数要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **数量** | **单位** |
| 中医熏蒸治疗机 | 3 | 台 |

（2）采购项目技术参数要求

1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz

2、额定输入功率：2300W。

3、微电脑控制操作系统，7寸液晶触摸屏。

4、外形尺寸：长780mm，宽640mm，高1250mm

5、操作台离地面高度：960mm，允差±5mm。

6、预加热时间：≤15min(水量适中1.8L)

7、工作温度功率设定范围：根据加热功率单区分550W～1050W，1-6档可调。

8、具有三维立体喷头旋转方向：喷头水平旋转角度360°，喷头上下旋转角度110°，喷杆横向调节角度110°。

9、治疗时间控制：可在1～99min内设定，允差±30s；治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。

10、设置预热温度，70-99℃可调

11、运行模式：连续运行

12、单锅加液量为3L（实际可达到4L）

▲13、自动控制废液的排放，同时治疗两个病人，蒸汽量和温度都可以保证，不容易堵塞，不喷水（专利技术）

14、具有自动漏电保护、自动防干烧功能。

▲15、红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤（专利技术）

产品优势

▲1、双控双喷头的，双路独立控制，可以同时治疗两个病人。

2、三通道散热系统，保证设备安全稳定。

3、加热锅双重温控保护，防止干烧设计。

▲4、加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩。

▲5、压力值泄压三段调节：80kPa、120kPa、泄压。

6、耐高温熏蒸罩，采用旋转扣紧的方式，保证熏蒸安全距离。

7、吸水绑带设计，防止喷头滴水

8、采用304材质的50目滤气装置，防止堵塞。

9、隐藏式的加热，方便清理蒸汽发生器。

10、配有专门的蒸汽凝结水回收盒。

▲11、具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。